для служебного пользования

Инструкция по настройке и калибровке устройств, ИРИС-DIN

Утвердил:

Пирогов М.Г.

Проверил:

Новиков В.В.

Составил:

Веселов Р.А.

История изменений:

| № | Дата | Описание | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 001.000 | 03.12.2025 | Первичное создание документа. | Веселов Р.А. |

Оглавление

Введение	4

Требуемые материалы	5

Подготовка к настройке и калибровки устройств	6

Запуск настройки и калибровки	9

Лист ознакомления	13

Введение

Данная инструкция регламентирует последовательность операций, необходимых для настройки и калибровки устройств ИРИС-DIN. Документ предназначен для применения в процессе производства цифровых устройств.

Требуемые материалы

- Устройство, подготовленное к процедурам настройки и калибровки.

- Калибратор переменного тока К2М.

- Преобразователь интерфейсов Юкка.

- Комплект для подключения модуля RS-485.

- Программное обеспечение: IRIS, VCP (Virtual COM Port), Kalibratork2.

Подготовка к настройке и калибровки устройств

- Подключите устройства к подготовленной обвязке с преобразователем интерфейсов Юкка, предназначенной для подключения модуля RS-485 к персональному компьютеру.

- Подключите к калибратору К2М 10-пиновую клеммную колодку, которая обеспечивает передачу управляющих сигналов и тестовых команд. От клеммной колодки отходят три одинаковых жгута по 10 проводов — по одному для каждого устройства ИРИС-DIN. Каждый жгут соединяет клеммную колодку с соответствующей контактной планкой ячейки.

- Нижняя контактная планка содержит 10 иголок, прижимающихся к нижним пинам устройств ИРИС-DIN. Эти пины отвечают за сигналы и управление.

- Верхняя контактная планка содержит 5 иголок, прижимающихся к верхним пинам устройств (питание и связь). Всего таких планок три, по одной на каждую ячейку.

Все токовые и измерительные цепи подключены параллельно через клеммную колодку, что обеспечивает одинаковое питание и сигнальные уровни для всех устройств. Связь реализована отдельным жгутом индивидуально на каждое устройство, что позволяет гибко управлять режимами тестирования и калибровки.

- Включите калибратор переменного тока К2М с помощью соответствующей кнопки.

- Запустите программу KalibratorK2.

- Нажмите кнопку Передать. После этого в нижней части окна появится сообщение. Программу можно свернуть.

- Обратите внимание на номер COM-порта (в данном примере — 29). Он понадобится далее.

- Включите автоматический выключатель (автомат) для запуска устройств.

# Запуск настройки и калибровки

- Перейдите в папку с приложением для настройки и калибровки устройств

- Запустите программу IRIS.

- После запуска программы нажмите кнопку Поиск устройств

- Нажмите кнопку Калибровка всех

- В интерфейсе программного обеспечения выберите необходимый калибратор (в данном случае — К2М) и соответствующий COM-порт.

- Запустите процесс калибровки, нажав кнопку Начать калибровку. После появления всплывающего окна подтвердите действие, нажав ОК. Дождитесь завершения процедуры калибровки устройств.

- После успешной калибровки устройства появится всплывающее окно с сообщением Калибровка завершена. Нажмите кнопку ОК.

- Перейдите во вкладку Автоматическая проверка устройств, выберите калибратор К2М и соответствующий COM-порт.

- Перед запуском процедуры проверки устройств необходимо проконтролировать работоспособность индикации. Для этого нажмите кнопку Тест индикации и убедитесь в корректной работе индикационных элементов непосредственно на каждом устройстве.

- Процедура проверки инициируется нажатием кнопки Старт проверки. Перед завершением теста появится всплывающее окно с предупреждением о необходимости нажать кнопки на тестируемых устройствах. После выполнения этого действия предупреждающее окно закроется, и на экране отобразятся результаты проверки устройств.

- Закройте программу, отключите тестируемые устройства от источника питания, а также отсоедините их от специальной обвязки.

Лист ознакомления

| № п/п | Фамилия И.О. работника | Должность | Дата ознакомления | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |